## ISTRUZIONI OZONIZZATORE

ACCENSIONE

- Collegare il tubo in uscita della bombola di ossigeno all’attacco O2 dell’ozonizzatore e fissare con parafilm. Collegare una pasteur al tubo di uscita dell’ozonizzatore (O3).

- Aprire di circa 1 giro la manopola A della bombola -> controllare che sia piena sul manometro di sinistra

- Aprire la manopola B e regolare la pressione del secondo manometro fino ad 1 bar.

- Usare la manopola C per controllare il flusso (deve essere circa 100 nella colonnina con pallina).

- Accendere l’ozonizzatore.

- Usare allo stesso tempo le manopole C e D per regolare il flussimetro a circa 0.5 (non più di 0.7 in ogni caso) e la pallina a circa 100.

- Sbloccare la manopola E dell’amperometro e regolare max a 0.35.

- Ora l’ozono flussa! Inserire la pasteur nel pallone di reazione portato a -78°C e far gorgogliare il gas nella soluzione.

- Fare attenzione che la pasteur non ghiacci e si otturi (in caso sollevare la pasteur dalla soluzione fino a che il ghiaccio si scioglie). Controllare che i valori impostati restino costanti.

- Sbloccare la manopola E e portare a zero l’amperometro.

- Spegnere l’ozonizzatore.

- Chiudere la manopola principale A.

- Portare il flusso a zero aprendo la manopola C (per sfiatare).

- Chiudere la manopola B.